附件1 项目采购清单

项目采购清单

1、采购清单

| 编号 | 仪器/设备名称 | 数量 | 单位 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 180,000.00 |
| 2 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 |  |
| 3 | 油浴锅 | 1 | 台 |  |
| 4 | 火焰光度计 | 1 | 台 |  |
| 5 | 振筛机 | 2 | 台 |  |
| 6 | 智能一体式箱式电阻炉 | 1 | 台 |  |

2、技术参数

| 编号 | 仪器/设备名称 | 主要性能/技术指标/规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凯氏定氮仪 | 一、技术参数 1、采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。 2、检测范围：0.1-240mg 氮； 回收率≥99.5%；重复性误差：±0.5%；滴定精度：2.0 μL/步； 3、测定样品重量：固体≤5g 液体≤15ml； 4、仪器采用高精度隔膜泵进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，实验操作灵活，避免试剂浪费； 5、操作系统：嵌入常规检测实验方法及参数，实验过程可直接调用，内置彩色触摸屏，屏幕尺寸≤6寸，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；数据存储量 ≥1000套； 6、设备采用金属材质的凯氏定氮仪蒸汽发生器装置，具有分离式液位监测保护措施；同时安全防护门须采用整体非局部全透明高分子材质，方便观察蒸馏情况； 7、蒸馏时间：0—30min 连续可调；蒸汽流量：50-100%可调； 8、全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动故障检测、全自动计算及打印结果； 9、防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；同时设备具有全密闭柔性接触式防喷溅部件,可以适配多种实验需求。 10、直线电机微控滴定系统,减少测试时间，提高测试准确性； 11、仪器实验过程中，接收杯处于密闭状态，有效避免环境中物质对实验影响并且滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响; 12、具备滴定颜色设置和微调功能，同时具有安全门检测、定氮管在位检测、接收杯溢出检测； 石墨消解仪要求： 13、消化能力： ≥20个样品； 14、加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导而非易腐蚀的铸铝模块加热；控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术；控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）；升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；控温精度：±1℃； 15、可存储≥10组以上消解方法；显示系统：真彩液晶显示屏≥4寸； 16、自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护；具有专利技术的带有风道结构的电热消解器隔热；整机具有安全熔断系统,在意外发生时可以保护实验室安全。 17、具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能； 二、配置要求： 1、 全自动凯氏定氮仪主机(含蒸馏系统、滴定系统) 1套 2、石墨消解仪 1台 3、消解排废系统 1套 4、消化管 100只 5、催化剂片 1000片 6、密闭消化管 20只 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 一、主要技术参数： 1.1、波长范围:190nm～1100nm ； 1.2、光谱带宽:2.0nm； 1.3、波长准确度：±1nm(开机自动校准)； 1.4、波长重复性:≤0.2nm ； 1.5、光度准确度：±0.3%T（0～100%T）； 1.6、光度重复性：≤0.15%T（0～100%T）； 1.7、基线平直度：±0.002Abs； 1.8、光度噪声：±0.001Abs； 1.9、杂散光: ≤ 0.05%T； 1.10、光度范围：－0.3～3.0Abs； 1.11、进口氘灯和钨灯，具有自动灯寿命检测系统； 1.12、内置的比色皿存放架； 1.13、炫彩蓝色LCD显示； 1.14、定量测量功能、光度测量功能； 1.15配备全中文软件，能够实现多模式同时显示≥4个，测量方式瞬间完成；软件主要测量功能：光度测量、定量测量、光谱扫描、时间扫描； 1.16可选配三维直角坐标式自动进样器，可配置流动比色池，最大可支持54个样品连续进样。 1.17、10mm/50mm石英比色皿各1对 |
| 3 | 油浴锅 | 1、电 源： 220V 50Hz 2、温度范围： 环境温度+5℃～300℃ 3、恒温波动： ±1℃ 加热功率1800W 4、恒温设定与测量：p数字控制(LED数显) 5、总 功 耗： ≥2.2KW 6、工作尺寸： 280×280×300 mm 7、加热介质： 高温导热油或蒸馏水 8、带16孔不锈钢架 |
| 4 | 火焰光度计 | 1、主机采用彩色触控液晶屏，体积小、操作方便稳定可靠。 2、一键自动点火，增加燃气流量计，便于观察和调节。 3、内置静音空气泵，开机便可复制仪器出厂检验时的最佳测试状态。 4、拥有熄火保护和燃气泄露报警功能，并自动关闭燃气电磁阀。 5、全新的紧凑型预混室设计，有效降低化学干扰，使样品测 试结果更精准，液化气做燃气。 6、需钾、钠双道同时检测 7、能储存10个点一组的标准曲线，20组测试数据，且可选配专用操作软件 8、可选配数据打印装置和专用操作软件。 二、技术指标 1、检测限mmol/L：钾≤0.004; 钠≤0.008; 2、线性误差（mmol/L）：钾≤0.005；钠≤0.030； 3、检测范围ppm：钾: 0.15—100 钠: 0.18—100 4、显示结果：浓度值, 5、读数范围：0.0 — 999.9 6、响应时间：＜8s 7、最小吸喷量：≤ 4mL/min 8、稳定性：用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%，每分钟测1次，共测定6次，仪器示值的最大变化量≤8% 9、重复性：≤ 2% 10、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，100W，正常工作条件：环境温度：10℃~ 35 ℃ ，相对湿度： 85% 三，仪器成套性 1、仪器（主机） 1 台 2、空气压缩泵（内置） 1 台 3、液化气阀 1个 4、附件备件管道 1 套 5、钠、钾标液各一瓶 |
| 5 | 振筛机 | 1、使用范围：≤325目 2、振动频率：3000次/分，6000次/分 3、振幅选择：0mm—3mm连续调节 4、振动方式：精微振动、间断振动、连续振动 5、电源：220V±22V，50Hz±1Hz，150w 6、定时选择：0-60min 7、振动单元：ø300×210mm 8、控制单元：270mm×220mm×130mm 9、配备10目筛网（尼龙材质及不锈钢材质各2个） 10、配备100目筛网（尼龙材质及不锈钢材质各2个） |
| 6 | 智能一体式箱式电阻炉 | 1、具有智能温控软件，控温精准，具备定值运行； 2、加热元件采用硅钼棒或硅碳棒，导热性能良好； 3、不锈钢内门衬板设计，相比传统衬板更易清洁，不易烤裂或变色； 4、炉膛和炉门采用一次成型耐火砖材料，表面处理平整，无脱落； 5、1000与1200度炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维散棉加膨胀珍珠， 6、1300度炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维板，保温性能优秀； 7、炉门及炉膛外壁采用全腔外壁通风设计，使用高温时外壳可控制在40℃以内； 8、设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施，保证使用安全； 9、工作室尺寸（长×宽×高）(mm)：200×300×120 10、容积（L)：7.2L 11、外型尺寸（长×宽×高）(mm)：570×670×720 12、电压(V)：220 13、功率(kW)：≥5 14、控温范围/最高使用温度(℃)：不低于1200℃ |